- TMAH浓度计HE-960H-TM

## 概要

适用于显影液中TMAH的浓度管理HE-960TM可精确测量半导体和液晶生产中光阻显影药液制程中主要成份TMAH (四甲基氢氧化铵)的浓度。FES-510系列专用传感器具有宽泛的量程和高耐药性。4-极式炭质传感器具有显著的耐药性

## 特征

- 大量程适用

自动小数点位调整能够测量的TMAH量程从0.000至10.00%。

- 自动显示范围切换

从高至低浓度显示范围自动切换。当维持有效的电导率分辨率是也可使用该产监测变化

- 可测3种数值：TMAH浓度值、电导率计和温度

当基于相关温度特性数据补偿温度时测量TMAH浓度。本机也可用于测量其它化学药液的电导率。

- 耐药性4-极炭质传感器

采用了新型的使用高耐药性玻璃碳材料的FES-510系列4-极式流通型传.

- 4-通道传送输出

本机配有4个输出通道，所以可分别用于TMAH温度、电导率和温度。可从2个类型的输出电流中进行选择：4至20 mA DC, 或 0 至 20 mA DC.

- 24 V DC 电源

- RoHS兼容

HE-960H-TM为无铅焊接的环境友好型产品。

## 規格

| ◆型号 | HE-960H-TM |
| --- | --- |
| 测量方式 | 4-极式炭质流通式电导率测量-浓度转换 |
| 传感器输入 | 1-通道 |
| 温度传感器规格 | 铂电阻1000Ω/0ºC |
| 测量范围 | TMAH 浓度: 0 to 10% 电导率: 0 to 1000 mS/cm (无温度补偿的测量范围) 温度: 0 至 100ºC (可选择显示小数点后1位或2位) |
| 重复性 | ±0.5%全量程以内(等价输入) |
| 直线型 | ±0.5%全量程以内(等价输入) |
| 传送输出 | 输出点数: 4 4至20 mA DC 或 0至20 mA DC: I/O 绝缘型 最大负载电阻:900Ω 传送输出范围:可在量程内任意设定 (每一个传送输出通道的负端都被内部连接从而具有相同的电势。 |
| 接点输出 | 输出点数: 5 报警接点输出: R1, R2, R3 和 R4 接点类型: 继电器接点, SPST 接点容量: 240 V AC, 1A 和 30 V DC, 1A (电阻负载) 接点功能:上/下限操作 (ON/OFF 控制)、延迟操作、磁滞 接点动作: - 控制动作中关闭（错误设定时） - 正常状态中打开（包括电源关闭） - 错误报警输出 (RF) 接点类型: 继电器接点, SPDT 接点容量: 240 V AC, 1A和30 V DC, 1A (电阻负载) 接点功能:错误，异常警报和维护 接点动作: 当C与NO连接，状态正常时关闭，检测到错误时打开（包括电源关闭）（当C与NO连接时，触点状态相反） (R1 ，R2, R3和R4, RF 可分别共用) |
| 接点输入 | 输入点数: 1 接点状态: 打开集电器无电压接点 a 接点功能: 传送输出保持 |
| 通讯输出 | RS-485输入/输出 |
| 校正功能 | 电导率:基于测量常数（参数输入）的特定补偿系数 温度:与参考温度计作比较进行校正 |
| 传送输出保持功能 | 可从前值保持和任意值保持中选择（但是，在维护模式中仅前值保持可用） |
| 自诊断功能 | - 传感器诊断 (温度传感器的短路和断路) - 超出测量范围 - 转换器错误 |
| 温度补偿 | - TMAH特定的温度补偿系数 - 可选温度补偿系数的输入(参考温度：25ºC; 温度系数: 0 至 3%/ºC)) |
| 温度补偿范围 | TMAH: 0至50ºC, 电导率: 0 to 100ºC |
| 周围环境 | 温度: -5至45ºC, 相对湿度: 20至85% (无浓缩) |
| 电源 | 24 V DC ±10%, 10 W (最大) |
| 保护结构 | 面板: IP65, 后盖: IP20, 终端: IP00 (室内面板安装型) |
| 质量 | 约 550g |
| 适用规格 | CE marking, FCC Part 15 |
| 兼容传感器 | FES-510 系列 (炭质流通型电导率传感器) |