# 液体微小质量流量计/控制器 LF-F/LV-F 系列

## 概要

搭载有世界上首次采用了冷却检测方式的流量传感器

## 特征

- 通过采用数字回路，实现了高精度・高速响应。

- 可以进行微升以上的微小流量控制。

- 可以进行低沸点液体材料、高粘度液体材料的精密流体控制。

- 超洁净类型

## 規格

| 名称 | 质量流量计 |
| --- | --- |
| 型号 | LF-F20M-A | LF-F30M-A | LF-F40M-A | LF-F50M-A | LF-F60M-A |
| 全标度流量(g/min) | 0.02/0.05/0.1 | 0.2/0.5 | 1/2/5 | 10/20 | 50/100 |
| 检测控制范围 | 5〜100% F.S. |
| 对象液体种类 *1 | 可腐蚀不锈钢的HCl.HF等液体除外。 |
| 液体粘度 *2 | 最大值. 0.1 Pa·s (100cp) |
| 精度 *3 | ±1% F.S. |
| 直线性 *3 | ±0.5% F.S. |
| 重复性 *3 | ±0.5% F.S. |
| 响应精度 | 3秒以内 (T98) | 2秒以内 (T98) |
| 使用环境温度 *4 | 5〜50℃ (15 〜 45℃精度的确保) |
| 温度影響 Span | ±0.1%F.S./℃ 最大值±1% |
| 工作差压值值 *5 | 最大值. 5MPa (视为流量计) / 50〜300kPa (with piezo 控制阀) |
| 耐压 | 10MPa (视为流量计) |
| 压力損失 | 最大值. 500Pa |
| 流量设定信号 | 模拟：0.25〜5 VDC(输入阻抗1MΩ以上)数字式：RS485(F-Net通信协议) |
| 流量输出信号 | 模拟：0〜5 VDC(最小负荷电阻2kΩ) 数字式：RS485(F-Net通信协议) |
| 驱动电源 | +15 V ±5%, 200 mA -15 V ±5%, 200 mA |
| 外部泄漏规格 | 5×10-12Pa·m3/s (He) |
| 接液部材质 | SUS316L, Ni |
| 标准接头 | 1/16” ， 1/8” SWL类型， 1/8” VCR 类型 | 1/8” SWL类型， 1/8” VCR 类型 | 1/4” SWL类型 1/4” VCR 类型 |

| 名称 | 质量流量控制器 |
| --- | --- |
| 型号 | LV-F20 (PO/MO) | LV-F30 (PO/MO) | LV-F40 (PO/MO) | LV-F50 (PO/MO) | LV-F60 (PO/MO) |
| 全标度流量(g/min) | 0.02/0.05/0.1 | 0.2/0.5 | 1/2/5 | 10/20 | 50/100 |
| 检测控制范围 | 5〜100% F.S. |
| 对象液体种类 *1 | 可腐蚀不锈钢的HCl.HF等液体除外。 |
| 液体粘度 *2 | 最大值. 0.01 Pa·s (10cp) |
| 精度 *3 | ±1% F.S. |
| 直线性 *3 | ±0.5% F.S. |
| 重复性 *3 | ±0.5% F.S. |
| 响应精度 | 3秒以内 (T98) | 2秒以内 (T98) |
| 使用环境温度 *4 | 5〜50℃ (15 〜 45℃精度的确保) |
| 温度影响Span | ±0.1%F.S./℃ 最大值±1% |
| 工作差压值 *5 | 0.05〜0.3MPa |
| 耐压 | 1MPa |
| 压力损失 | ー |
| 流量设定信号 | 模拟：0.25〜5 VDC(输入阻抗1MΩ以上) 数字式：RS485(F-Net通信协议) |
| 流量输出信号 | 模拟：0〜5 VDC(最小负荷电阻2kΩ) 数字式：RS485(F-Net通信协议) |
| 驱动电源 | +15 V ±5%, 200 mA -15 V ±5%, 200 mA |
| 外部泄漏规格 | PO 类型：1×10-8Pa•m3/s (He) MO 类型： 5×10-12Pa•m3/s (He) |
| 接液部材质 | PO 类型：SUS316L， Ni， PTFE， PFA MO 类型： SUS316L，Ni |
| 标准接头 | 1/16” ， 1/8” SWL类型， 1/8” VCR 类型 | 1/8” SWL类型， 1/8” VCR 类型 | 1/4” SWL类型 1/4” VCR 类型 |

*1： LF-F/LV-F系列质量流量控制器利用1种液体进行了流量校正 (请预先指定所使用 的液体。) 
・不能检测含有固体物的液体。
・如果混合液中混合比会发生变化时，请预先进行咨询协商。
・LV-F系列质量流量控制器如果在对象液体中含有粒子等时，请在一次端(入口端) 安装0.2μm(Abs.)以下的过滤器。 
*2： LF-F类型质量流量控制器根据流量量程，可以适用到 最大值， 0.1Pa•s。有关高粘度的液体请预先进行咨询协商。
*3： 以SEMI E56-1296 为准。 
*4： 进行测量・控制的液体温度如果低于环境温度时，使用时请把温差控制在10℃以 内；如果高于液体温度时，使用时请把温差控制在3℃以内。 
*5：这是在粘度0.001Pa・s中的F.S.流量值。

## 产品相关图及其它