# 双通道电阻率计 HE-960RW-GC

## 概要

HE-960RW-GC可连接两个传感器并可同时进行测量。

一台变换器可同时进行高性能高精度地测量和输出2个不同位置的电阻率。

## 特征

- 2-通道同时测量

一个转换器可连接两个传感器。转换器使用两个独立的内置电路，可同时测量两个不同位置的电阻率并同时显示Channel 1和Channel 2的测量结果。

- 高精度温度补偿

HE-960RW-GC具有输入铂温度电阻(Pt1000Ω)偏差的功能。使用经过温度认证并已输入偏差的TRD或TRL系列传感器（精度在±0.2°C内），不做温度校正也可进行温度测量。可通过与一般的参考温度计作比较进行温度校正。

- 2-通道传送输出

HE-960RW-GC内置两个传送输出系统可将每一个通道的电阻率和温度数据分配到所需的地方。

- Chemically resistant glass carbon sensor

因为采用100%碳作为电极材料，HE-960RW-GC传感器对于氢氟酸和过氧化氢等清洗药液表现出了出众的耐药性。传感器主体的材质为PFA和PVDF。

- 图标状态显示和安全功能

HE-960R-GC中的一起状态显示简单易懂可有效避免误操作。
通过设置密码，可将所有按键操作锁定以防止无意操作所引起的测量错误。

- DC 24 V 电源

- CE认证

## 規格

| ◆型号 | HE-960RW-GC |
| --- | --- |
| 测量方式 | 电极法 (2-极式) |
| 传感器输入 | 2-通道 (同时测量) |
| 测量常数 | 0.1/cm |
| 温度补偿元素 | 铂电阻 1000Ω / 0°C |
| 测量范围 | 电阻率: 0 至 2.00, 0 至 20.00, 0 至 100.0 ※ MΩ・cm(0至20.00, 0至200.00, 0至1000 ※ kΩ・m)温度: 0至100°C |
| 重复性 | ±0.5%全量程以内(等价输入) |
| 直线型 | ±0.5%全量程以内(等价输入) |
| 传送输出 | 4至20 mA DC 或 0至20 mA DC: I/O 绝缘型 最大负载电阻: 900Ω 传送输出范围:可在量程内任意设定 不同测量范围的重复性和直线型都将保持精确。(每个输出通道的负极都进行了内部连接，从而保持相同的电势。) |
| 接点输出 | 输出点数: 4 points 报警接点输出(R1,R2,R3,R4)接点类型 : 中继接点, R1, R2, R3 : SPSTR4 : SPDT 接点容量: 240V AC 3A 和 30V DC, 3A(电阻负载) 上/下限操作 (ON/OFF 控制), 延迟操作和磁滞 输出内容:可从选择的测量、异常报警和维护中进行选择。(R1 和 R2, R3 和 R4 分别共享通用接点) |
| 通信输出 | RS-485 输入/输出 |
| 校正功能 | 电阻率 :测量常数校正系数的输入 (参数输入) 温度:使用参考温度计进行校正 |
| 传送输出保持 | 可从前值保持和任意值保持中选择（但是，在维护模式中仅前值保持可用） |
| 自诊断功能 | ・传感器诊断 (温度传感器的短路和断路) ・超出测量范围转换器错误 ・转换器错误 |
| 温度补偿 | ・基于超纯水的温度 (参考25°C) ・基于参考温度和自定义温度系数(参考温度: 5 至 95°C, 温度系数: ±5%/°C) ・无温度补偿 |
| 温度补偿范围 | 0 至 100°C |
| 超纯水特定电阻选择 | 从 18.23 (标准), 18.18, 18.24M Ω・cm进行选择(从182.3, 181.8, 182.4kΩ・m进行选择) |
| 剪切功能 | 当所测值高于指定的精确的电阻量程的上限时，指定电阻值将被作为测定值. |
| 周围环境 | 温度: -5°C 至45°C, 相对湿度: 20% 至 85%(无结露) |
| 电源 | 额定电压 24V DC, 10W(最大) |
| 保护结构 | 面板: IP65, 后盖: IP20, 终端: IP00 (室内面板安装型) |
| 外部尺寸 | 96(W)×96(H)×115(D)mm, 外壳深度: 约.105mm(面板安装时) |
| 重量 | 约550g |
| 适用标准 | CE marking, FCC Part15 |
| 兼容传感器 | ERF-系列制定电阻率 GC(玻璃碳)传感器, 测量常数 0.1/cm |

| ◆型号 | ERF-01-L-GC2 |
| --- | --- |
| 测量常数 | 0.1/cm approx. |
| 液体温度范围 | 0 至 80°C |
| 液体压力范围 | 0至0.05MPa |
| 触液端材质 | 电极：玻璃碳 主体：PVDF 密封件：Perfluor 橡胶 |
| 电缆长度 | 10 m (标准) |
| 安装 | 螺纹尺寸 : R(PT)3/4 |
| 组合支架 | 流通型 EFA-30 系列 |

| ◆型号 | EFA-30P |
| --- | --- |
| 触液端材质 | 0至100°C |
| 液体温度范围 | 0至0.1MPa |
| 液体压力范围 | 0至10L/min |
| 液体流速 | PVDF |
| 连接配管尺寸 | 入口: Rc(PT)3/4, 出口: Rc(PT)3/4 |